Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 22/16.

Pitanje:PARTIJA BR.3

Da li je potrebno nuditi I nastavke uz pipetu? Ako je potrebno da li je prihvatljivo ponuditi plave nastavke od 50-1000ul I koja količina je u pitanju?  Da li je prihvatljiva garancija od 5 god od strane ponuđača ukoliko je proizvođačka garancija 3 godine?

Odgovor:Ne treba nuditi nastavke. Potrebna je priozvođačka garancija od 5 godina.

Šta znači mogućnost reverzibilnog pipetiranja? Molimo Vas da nam pojasnite. Da li se radi o automatskoj pipeti ili je u pitanju steper?

Odgovor: U pitanju je automatska pipeta. Reverzibilno pipetiranje u slučaju jako viskoznih rastvora i rastvora koji pene znači uvlačenje u pipetu veće zapremine i zatim u sledećem koraku ispuštanje izabrane zapremine, tako da višak tečnosti ostane u nastavku.

Pitanje: PARTIJA BR.18 i 19

Da li je potrebno ponuditi I nastavke uz pipetu? Ako je potrebno da li je prihvatljivo ponuditi plave nastavke od 50-1000ul I koja količina je u pitanju?  Da li je prihvatljiva garancija od 5 god od strane ponuđača ukoliko je proizvođačka garancija 3 godine?

Odgovor:Ne treba nuditi nastavke. Potrebna je priozvođačka garancija od 5 godina.

Šta znači mogućnost reverzibilnog pipetiranja? Molimo Vas da nam pojasnite. Da li se radi o automatskoj pipeti ili je u pitanju steper?

Odgovor: U pitanju je automatska pipeta. Reverzibilno pipetiranje u slučaju jako viskoznih radtvora i rastvora koji pene znači uvlečenje u pipetu veće zapremine i zatim u sledećem koraku ispuštanje izabrane zapremine, tako da višak tečnosti ostane u nastavku.

Pitanje:Partije br.3,18 i 19: Da li prihvatate da tačnost pipette bude od ±1,0% do ±0,6%?

Odgovor: Prihvatamo

Pitanje:Partija broj 17:

- Da li prihvatate staklenu elektrodu za konduktivitet opsega od 10µS/cm do 2000 µS/cm?

Odgovor: Ne

- Da li prihvatate grafitnu elektrodu za konduktivitet opsega od 1µS/cm do 200 µS/cm?

Odgovor: Da

Pitanje:U konkursnoj dokumentaciji, za partiju 4 ste naveli:

- Digital display of nominal and actual temperature

Da li je prihvatljivo ponuditi magnetnu mešalicu sa LED displejem na kome su prikazani svi neophodni podaci kao što je brzina mešanja i temperatura?

Odgovor: Da

| - Motor rating input / output - 5/3W |  |
| --- | --- |
| - Temperature control accuracy - ±10 K Da li je prtihvatljivo ponuditi uređaj koji zadovoljava sve tražene karakteristike koje su navedene u konkursnoj dokumentaciji izuzev: Motor rating input / output - 5/3W Temperature control accuracy - ±10 K? Smatramo da traženi podaci nisu od presudnog značaja za normalan rad navdenog uređaja. Odgovor: Da |  |
| - Control accuracy with sensor probe immersed in medium (please order sensor separately) - ±2 K Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima Control accuracy ±2° C? Odgovor: Da |  |
| Pitanje: U konkursnoj dokumentaciji za partiju 9 ste naveli: - Brzina zagrevanja, ST-100°C za manje od 10 min Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima brzinu zagrevanja ST-100°C – 16 min? Odgovor: Da - Brzina hlađenja 100-ST za manje od 12 min Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima brzinu hlađenja 100-ST – 28 min? Odgovor: Da - Brzina hlađenja ST- -10°C za manje od 11 min Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji koji ima brzinu hlađenja ST- -10°C – 21 min? Odgovor: Da Pitanje:U konkursnoj dokumentaciji za partiju 10 ste naveli: - Ispravljač: struja 10-300 A, voltaža 10-400 V snaga do 60 W Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima voltažu 300V, struja 400mA i snaga 60W? Odgovor: Da |  |

Pitanje: U partiji 13 – Mini centrifuga tražene karakteristike su aluminijumski rotor sa pokopcem. Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu sa plastičnim rotorom koji ispunjava sve tražene standarde?

Odgovor: Ne

Pitanje: Partija 9 – Inkubator sa hlađenjem i grejanjem: Konkursnom dokumentacijom je tražen termoblok sa brzinom zagrevanja ST-100°C za manje od 10 min, brzinom hlađenja 100°C -ST za manje od 12 min i brzinom hlađenja ST- - 10°C za manje od 11 min, Grant ili odgovarajući. Grant Instruments trenutno u svojoj ponudi ima samo termoblok sa brzinom zagrevanja ST-100°C za 16 min, brzinom hlađenja 100°C - -10°C za 28 min i brzinom hlađenja ST- -10°C za 21 min. Da li je odgovarajuće ponuditi takav termoblok koji se u ostatku specifikacije poklapa sa traženim u konkursnoj dokumentaciji

Odgovor: Da

Pitanje: U konkursnoj dokumentaciji, za partiju 16 ste naveli:

- mV range 0 - ±1999 mv

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima opseg od 1200 – 2000mV?

Odgovor: Ne

U Beogradu, 10.11.2016. godine